第十六届山东省职业院校技能大赛

高职组“检验检疫技术”赛项规程

一、赛项名称

赛项名称：检验检疫技术

英文名称：Inspection and Quarantine Technology

赛项组别：高职组

赛项归属产业：医药卫生

二、竞赛目标

本赛项响应党的二十大“提高基层防病治病和健康管理能力”及“十四五”健康中国建设号召，旨在“以赛促学、以赛促教、以赛促改”，提高人才培养质量，推动校企深度融合。

1.促进新技术、新产业、新业态、新模式的应用

随着科技的发展和经济的变革，新技术、新产业、新业态、新模式层出不穷，职业院校检验检疫技术专业应积极对接新变革，引领技术革新和产业升级。举办大赛将鼓励选手在检验检疫技术领域中探索新技术、新方法，挖掘新业务、新模式，为产教融合提供更多新思路和新方案。

2.加强职普融通和产教融合

职业教育的核心在于培养社会需求的技术技能人才，这要求职业院校与社会紧密结合，加强职普融通和产教融合。本大赛将通过与社会、行业的深入合作，为选手提供更加贴近实际的竞赛题目，帮助选手更好地适应社会需求，增强职业素养和实践能力。

3.满足产教协同育人目标

产教协同育人是高等职业教育的重要特点，也是教育部提出的重要目标。举办大赛将通过与企业、行业的深入合作，为选手提供更加贴近实际的竞赛任务和环境，帮助选手更好地融入行业，了解相关工作流程和操作规程，提高实际工作能力。

三、竞赛内容

（一）赛项内容选择及结构

对接行业标准，重点考查选手对理论知识和核心技能的掌握及团队合作、人际沟通、分析和解决问题的职业素养。赛项含三个模块：理论知识、形态学、核心技能。内容与技能要求如下：

1.理论知识（100分，45分钟）

理论考题由公开题库抽题（70%）和专家现场命题（30%）组成。范围对接临床医学检验技术（初级）士资格考试，参考临床医学检验技术（初级）士资格考试大纲（涉及课程有临床基本检验、生物化学检验、免疫学技术及检验、微生物学检验、血液学检验、寄生虫学检验）。共90题，满分100分，其中单选题70题，每题1分，多选题10题，每题2分，是非题10题，每题1分。理论考试在机房进行，计算机阅卷评分。

2.形态学（100分，42分钟）

形态学考题由公开题库抽题（70%）和专家现场命题（30%）组成。公开题库源自形态学图片库（600张，公开），考前专家随机从公开的图片中抽取70张，从未公开的图片库中抽取30张，随机组合后形成100张考试图片。图片自动播放，每图答题时间25秒，播放1次，答案写在纸质答卷上。允许图片库每年更新。考核范围为外周血常见血细胞（正常、异常）、常见骨髓细胞、尿液细胞、管型、结晶和其他有形结构、寄生虫（卵）等。

3.核心技能

针对临床基本检验、微生物学检验、生物化学及免疫学检验临床岗位设置考核项目：临床基本检验（100分，30分钟）、微生物学检验（100分，22分钟）、生物化学及免疫学检验（100分，55分钟）。

理论知识和形态学是每个选手必考项目，核心技能中的项目每个选手随机抽取一项考核，每参赛队三个选手分别完成一个核心技能项目。参赛队团队最终成绩按百分制计，即团队成绩满分为100分，其中，理论知识竞赛成绩占20%，形态学竞赛成绩占20%，核心技能操作成绩占60%。

（二）特色与创新

1.赛项涵盖职业典型工作任务

赛项包含理论知识、形态学、核心技能三个模块，综合考核选手对临床基本检验、生物化学检验、微生物学检验、免疫学技术及检验和血液学检验中的理论知识和核心技能的掌握，全面考察选手工作习惯、生物安全意识、标准化操作能力、熟练操作常用仪器设备能力、质量控制意识等职业素养。

2.赛项对接职业需求和行业标准

广泛征求行业、企业专家意见，邀请全国知名专家进行顶层设计，采用理论和技能相结合、手工和仪器操作相结合、基本技能和先进技术相结合的模式，紧密对接临床岗位工作实际。邀请行业专家担任大赛评委，高标准考评赛项组织及实施，确保赛项起点高、标准高。

3.赛项引领职业教育教学改革

赛项设计对职业院校办学条件和办学水平提出高要求，促进职业院校办学条件的改善，提升人才培养质量和办学水平，推动校、市和国家三级大赛发展，引领职业教育改革和发展。

四、竞赛方式

1.本赛项为团体赛，学校组队参赛，每个参赛队由1名领队、3名选手和2名指导教师组成，不得跨校组队。同一学校参赛队不超过1支。按照每个参赛队按团队成绩评出团体奖。

2.参赛选手须为各职业院校(含技工院校)全日制在籍学生、本科院校的高职（专科）类全日制在籍学生、五年制高职四至五年级学生或本科层次职业学校学生、技师学院相关年级学生。凡在往届全国、全省职业院校技能大赛中获一等奖的学生，不得再参加同一项目同一组别的比赛。各高等职业院校、技师学院须做好参赛选手的资格核查工作。凡经省教育厅、省人力资源社会保障厅审查不符合报名条件的选手将取消其参赛资格，由此产生的空缺名额不补报。

3.指导教师须为本校专兼职教师，负责参赛选手的报名、训练指导、服务，比赛期间参赛选手的日常管理等。领队应该由熟悉赛项流程的参赛院校中层管理人员担任，主要负责传达赛前相关会议精神、组织本地区参赛队参加各项赛事活动、协调本地区参赛队与赛项组织机构及承办院校的对接，处理参赛队的投诉申请等事宜。

4.参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如果比赛前参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由参赛学校于本赛项开赛前10个工作日出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。如未经报备，发现实际参赛选手与报名信息不符的情况，则参赛选手不得入场比赛。

5.竞赛时，理论知识和形态学为必考项目，核心技能为选考项目。理论知识和形态学考试优先采用机考，考题的70%从公开题目中抽取，30%由专家现场命题。理论考试完成后计算机自动阅卷评分；形态学考试完成后，由评委组集体阅卷；核心技能考试为现场操作考试，包括对操作过程、结果分析、操作时间和职业素养的综合评定。

五、竞赛流程

（一）竞赛日程

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛前一天 | 08:30-17:00 | 专家、仲裁、裁判报到 | 酒店 |
| 第一天 | 8∶00-12∶00 | 参赛队报到 | 酒店 |
|  | 14∶00-14∶30 | 领队会议，领取参赛号 | 行政楼一楼报告厅 |
|  | 14∶30-15∶00 | 参赛选手熟悉赛场 | 赛场 |
|  | 15∶00-17∶00 | 裁判培训 | 赛场 |
|  | 15∶00-15∶30 | 抽取正式赛卷及备用赛卷 |  |
|  | 15∶10-15∶30 | 参赛选手检录、加密 |  |
|  | 15∶30-16∶20 | 理论比赛 | 机房 |
|  | 16∶20-17∶10 | 形态学比赛 | 机房 |
|  | 17∶30-18∶10 | 分区划线比赛 | 赛场 |
|  | 18∶30-19∶00 | 专家布置赛场、督导监督封闭赛场 | 赛场 |
|  | 19∶00-19∶10 | 各参赛队返回酒店 | 校内乘车点 |
| 第二天 | 7∶00-7∶30 | 早餐 | 酒店 |
|  | 7∶40-7∶50 | 参赛选手集合，各参赛队乘车前往学校 | 酒店 |
|  | 7∶50-8∶20 | 参赛选手检录、加密 |  |
|  | 8∶30-11∶30 | 核心技能 | 赛场 |
|  | 12∶00-13∶00 | 午餐 |  |
|  | 13∶00-15∶00 | 核心技能 | 赛场 |
|  | 15∶00-17∶00 | 比赛评分 |  |
|  | 17∶00-18∶00 | 成绩发布会 | 报告厅 |
|  | 18∶00-19∶00 | 晚餐 |  |
| 注∶组委会可对竞赛日程做适当调整，上述时间为参考时间 |  |  |  |

（1）报到时承办校核验身份证、学生证，不再带、交报名表、身份证复印件等纸质资料。

（2）选手凭身份证、学生证入场（检录后自行保存身份证件），u盘、通讯工具、学校（市）标示服和纸质资料等规定外的物品严禁带入，否则取消资格。所有到场专家裁判手机一律上交封存到评分结束。分场次进行的赛项，承办校参加第一场次的抽签、比赛。

（二）整体比赛流程

（三）选手比赛流程

六、竞赛命题

本赛项于开赛前在山东省职业院校技能大赛网上发布赛卷或赛题库，并将发布信息上报大赛执委会办公室。正式赛卷于比赛前3天内在监督仲裁组的监督下，由裁判长指定相关人员抽取正式赛卷与备用赛卷，专家组现场用现场赛题（占30%赛题）替换抽取的部分赛题。赛项比赛结束后在大赛网站信息发布平台上公布竞赛正式赛卷（http://sdskills.sdei.edu.cn/）。

竞赛赛卷由理论知识考核、形态学考核和核心技能操作三个模块试卷组成。

模块一：理论知识考试题

理论考题由公开题库抽题（70%）和专家现场命题（30%）组成。范围对接临床医学检验技术（初级）士资格考试，参考临床医学检验技术（初级）士资格考试大纲（涉及课程有临床基本检验、生物化学检验、免疫学技术及检验、微生物学检验、血液学检验、寄生虫学检验）。样题如下：

1.试卷卷头：山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项理论知识考试试卷（高职组）

2.考核内容及方法：共90题，其中含70道单选题、10道多选题和10道是非题。考题由计算机根据命题范围从题库中随机抽取及专家现场命题共同组成，考试成绩由计算机评分系统自动生成。

3.考核样题

| 序号 | 单选题每题2分、多选题每题2分、是非题每题1分 | 考生答案 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （单选题）成人静脉采血，采血的部位通常是 A 手背静脉 B 肘部静脉 C 颈外静脉 D 内踝静脉 E 股静脉 |  |  |
| 2 | （单选题）患者，女，27岁。贫血貌，往日查血常规红细胞计数减低，HCT偏低，今日来医院查血常规。给此患者采血，错误的是 A 压脉带不宜束臂时间过长，以免血小板检测结果出现偏差 B 嘱患者空腹进行血常规检查 C 采血至抗凝管后及时颠倒混匀，使血液与抗凝剂充分混匀 D 一次性采集足够的血液，以免重复采血 E 采血后及时送检 |  |  |
| 3 | （单选题）不能用于观察细菌动力的方法是 A 革兰染色法 B 暗视野荧光法 C 半固体穿刺法 D 悬滴法 E 压滴法 |  |  |
| 4 | （单选题）决定抗原与抗体反应特异性的物质基础是 A 载体 B 佐剂 C 抗原决定簇 D TD-Ag E TI-Ag |  |  |
| 5 | （单选题）决定某种物质免疫原性因素不包括 A 特异性 B 异物性 C 大分子性 D 化学成分 E 结构复杂性 |  |  |
| 6 | （多选题）关于肝素，正确的说法有 A 可加强抗凝血酶Ⅲ的作用 B 有对抗凝血酶的作用 C 有阻止血小板聚集的作用 D 是红细胞脆性试验理想的抗凝剂 E 适合于血液学一般检查 |  |  |
| 7 | （多选题）下列关于高三酰甘油血症说法正确的是（多选） A 血清中TG水平轻度升高 B 冠心病、糖尿病、肾病、甲状腺功能减退常有继发性高TG C 高TG是冠心病的独立危险因素 D 高糖低脂肪膳食可以促进内源性TG合成 E TG降低可见于慢性阻塞性肺疾病、脑梗死、甲状腺功能亢进症、营养不良等 |  |  |
| 8 | （多选题）高脂蛋白血症的临床分型包括 A 高胆固醇血症 B 高密度脂蛋白血症 C 高三酰甘油血症 D 混合型高脂血症 E 低高密度脂蛋白血症 |  |  |
| 9 | （是非题）用改良Neubauer计数板计数细胞时，对压线细胞应遵循的计数原则：数上不数下，数左不数右 |  |  |
| 10 | （是非题）正常人血浆的比密约为1.025～1.030 |  |  |
| … | …… |  |  |

模块二：形态学考核

1．试卷卷头：山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项形态学考试试卷（高职组）

2．考核内容及方法：共100题，形态考核分布原则上骨髓细胞形态40%、血液形态20%、体液形态20%、寄生虫形态15%、微生物形态5%。考题由计算机根据命题范围从题库中随机抽取及专家现场命题共同组成。

3.命题方式：形态学考题由来自于形态学图片库（600张图片，公开）抽取图片（70%）和专家现场从考核命题范围中未公开的图库中抽取图片（30%）组成。

4.形态学检验考核范围

| 序号 | 形态 | 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 骨髓 细胞 | 红系、粒系、巨核细胞系、淋巴细胞系、浆细胞系、单核细胞系及其它细胞等（骨髓题库内所有细胞） |
| 2 | 血液 细胞 | （1）红细胞：网织红细胞、靶形红细胞、椭圆形红细胞、口形红细胞、球形红细胞、点彩红细胞 （2）粒细胞：中性杆状核粒细胞、中性分叶核粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞 （3）成熟淋巴细胞及异常淋巴细胞 （4）成熟单核细胞 |
| 3 | 体液 | （1）细胞：上皮细胞、红细胞、白细胞等 （2）管型：透明管型、细颗粒管型、粗颗粒管型、细胞管型等 （3）结晶：尿酸结晶、草酸钙结晶、三联磷酸盐结晶、碳酸钙结晶等 （4）脱落细胞 |
| 4 | 寄生虫 | 疟原虫、受精蛔虫卵，钩虫卵等，需标注全称 |
| 5 | 微生物 | 革兰阳性球菌、革兰阴性球菌、革兰阳性杆菌、革兰阴性杆菌等 |

5.试卷模板

山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项形态学考试试卷（高职组）

（观察计算机中展示的图片，在25秒内，在对应题号中正确写出所指示的形态名称）

| 编号 | 形态名称 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单核细胞（例） |  |
| 2 | 淋巴细胞（例） |  |
| 3 | 原始红细胞（例） |  |
| 4 | 钩虫卵（例） |  |
| 5 | 革兰阴性杆菌（例） |  |
| 6 | （1）原始浆细胞 （2）中性杆状核粒细胞（例） |  |
| …… | …… |  |
| 100 | 组织嗜碱细胞（肥大细胞）（例） |  |
|  | 总分 |  |

阅卷人：                          复核人：

模块三：核心技能考核

（一）临床基本检验

山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项

临床基本检验-白细胞计数和分类试卷（高职组）

一、竞赛说明：

1.主要考核医学检验技术专业、卫生检验与检疫技术专业学生规范操作血细胞分析仪、血常规结果审核、复检规则应用（手工白细胞计数）、血涂片制备和观察等专业能力。

2.项目满分100分，完成时间30分钟；

3.独立完成，不得相互询问或讨论。

4.考核成绩为操作过程、操作结果、操作时间和职业素养评分之和。

5全部操作过程时间和操作后处理时间计入时间限额，超过规定时间将终止操作。

二、实验原理

1.血细胞分析仪工作原理：吸入一定体积的抗凝全血，血标本在稀释液和溶血剂的作用下制成一定浓度的白细胞悬液，根据流体力学鞘流技术原理，当细胞通过仪器检测器受到固定波长的激光照射，根据光的折射、反射、前向角等信号识别和计数细胞。分别在仪器内WBC计数区和RBC/PLT计数区及Hb测定区检测分析，得出每升血液中WBC、RBC、PLT和Hb结果，并通过内置软件运算处理，计算出血细胞相关参数。

2.手工白细胞计数原理：用白细胞稀释液将抗凝全血稀释一定的倍数，同时破坏溶解红细胞。将稀释的血液注入血细胞计数板，在显微镜下计数一定体积的白细胞数，经换算求出1L血液中的白细胞总数。

3.血涂片制备原理：将一小滴血液均匀涂在玻片上，呈单层分布，制成薄血片。用瑞氏染液进行染色。细胞中的碱性物质如红细胞中的血红蛋白及嗜酸性粒细胞中的嗜酸性颗粒等与酸性染料伊红结合染成红色；细胞中的酸性物质如淋巴细胞胞质及嗜碱性粒细胞中的嗜碱性颗粒等与碱性染料亚甲蓝结合染成蓝色；中性粒细胞的中性颗粒呈等电状态与伊红和亚甲蓝均可结合，染成淡紫红色。

三、实验器材和试剂

1.血细胞分析仪：五分类全自动血细胞分析仪，已大保养、已校准，可打印出三种血细胞直方图。

2.数码摄像显微镜、计算器等。

3.耗材：一次性小试管、试管架、血细胞计数板、计数板专用血盖片、1.00ml刻度吸管、洗耳球、20μl微量吸管、乳胶头（有孔和无孔可自选）、干棉球、镜油、镜头清洁剂、擦镜纸、纱布、签字笔、记号笔、吸水纸、草稿纸、免洗消毒洗手液、面盆、抹布、废液缸、锐器盒和医用污物缸、载玻片、推片、蜡笔、染色盘、染色架等。

4.试剂

（1）血细胞分析仪配套试剂：溶血素、稀释液、清洗液等。

（2）白细胞稀释液：2%冰乙酸溶液中加入10g/L结晶紫（或亚甲蓝）3滴过滤后使用。

（3）瑞氏染色：Ⅰ液、Ⅱ液。

四、实验标本

血细胞分析仪全血质控物、新鲜EDTA-K2抗凝全血。

五、操作步骤

1.血液常规检验（仪器法）

（1）开机前准备：

①检查稀释液、清洗液、溶血素是否充足，有无过期；试剂管路是否弯折，连接是否可靠。

②各电源线是否正确连接。

③废液桶是否清空。

③打印纸安装是否正确，是否足够。（以上内容需逐项口头报告）

（2）开机：按厂家培训进行，仪器初始化过程结束后，系统自动进入“计数”界面。（赛时已开机选手需口头报告是否开机）

（3）稀释液本底检查：赛时已进行本底检测（选手需口头报告本底是否正常）。

（4）检测模式选择：选全血模式。（选手需口头报告检测模式）

（5）全血质控物检测与审核：质控物放至室温15～30min，平衡至室温，手动混匀质控物。结果在控时方可检测标本。（赛时质控已做需选手口头报告质控在控情况）

（6）标本检测与结果打印：取出标本观察有无凝集，无凝集时上下颠倒混匀5～8次，上机检测并打印报告，检测后标本放原位。

（7）关机：一般以先清洗后关机为原则。（赛时无需关机但需口头报告清洗操作）

2．白细胞计数（手工法）

（1）准备稀释液：取小试管1支，加入白细胞稀释液0.38ml。

（2）取血：用微量吸管准确吸取EDTA-K2抗凝全血20µl。

（3）稀释：擦去管外余血，将其插入小试管中稀释液底部，轻轻将血放出，并吸取上清液漱洗吸管2～3次，注意不能冲浑稀释液，最后轻摇试管，使之均匀。

（4）充池：检查计数板和血盖片，必要时用擦镜纸擦拭干净，将血盖片盖在计数板上，待红细胞完全破坏，用微量吸管吸取混匀的白细胞悬液，充入计数池中，静置2～3min，待血细胞下沉。

（5）计数：用低倍镜计数四角4个大方格内的白细胞数，对压线的白细胞，按“数上不数下，数左不数右”的原则计数。（此处显微镜已连电脑屏幕，选手需按评委指令把相应的计数区域调到视野中央便于评委核对）

3．血涂片制备及观察

（1）血涂片制备：选择载玻片，正确编号，左手拇指、食指和中指持载玻片的两端，右手拇指、食指和中指握住推片的两边，将推片的前端下缘放于血滴的前方，然后从血滴前方向后慢慢移动，接触血滴后左右轻轻摆动，使血液沿推片下缘散开，以30°～45°快速、平稳地将推片向前推进至载玻片的另一端，则血液在载玻片上形成一厚薄适宜，头、体、尾分明，两端和两侧留有空隙的舌型血膜。

（2）瑞氏染色：

①加Ⅰ液：制备好的血涂片充分干燥后，用蜡笔在血膜两端画线，以防染色时染液外溢。然后将血涂片平放于染色架上，滴加适量Ⅰ液，以覆盖整个血膜为度，静置0.5～1min。

②加Ⅱ液：按比例滴加Ⅱ液，轻轻摇动血涂片或用吸耳球对准血涂片吹气，使Ⅰ液和Ⅱ液充分混合并完全覆盖血膜，室温下染色5～10min。

③冲洗：平持血涂片，用流水缓缓冲去染液，直至冲洗干净。

④干燥（可用吸水纸）。

（3）白细胞分类观察：

①用10×物镜观察血涂片全片，观察染色及细胞分布情况。（显微镜连电脑屏幕）

②在体尾交界处、100×物镜下选择血涂片细胞分布均匀、着色良好的区域，按一定的方向顺序找到不少于3种白细胞，如：中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞，请评委复核。

山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项

临床基本检验-白细胞计数和分类答题卷（高职组）

一、血细胞分析仪检测结果

1.书写标本编号、粘贴检测结果

检验者签名（写选手工位号）

报告日期

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 裁判签名 |  |

二、手工法白细胞计数

1．数据记录：在下列空格中写上与计数板位置（以免与裁判计数不对应）相应大方格的白细胞数。并计算出白细胞总数。（裁判抽查对角2个大方格WBC数,与选手相应大方格内WBC结果进行比较，根据误差进行扣分）

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| 4 |  | 3 |

2．计算白细胞浓度（写出计算公式及计算过程）（取小数点后2位）

WBC=

三、血涂片制备及观察

在体尾交界处，用100×镜下，按一定方向顺序对所见到的每一个完整白细胞进行观察，找到不少于3种白细胞。

四、结果报告

1.仪器法白细胞计数：

2.手工法白细胞计数：

3.镜下找到不少于3种白细胞：

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 裁判签名 |  |

山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项

微生物学检验-革兰染色及细菌分区（四区）划线试卷（高职组）

一、竞赛说明

1.主要考核医学检验技术专业、卫生检验与检疫技术专业学生对革兰染色、分区划线的熟练程度，在规定时间内完成革兰染色和细菌分区（四区）划线的操作。

2.本题满分100分，完成时间22分钟，其中细菌分区划线6分钟，革兰染色16分钟，准备时间各2分钟。

3.独立完成，不得相互询问或讨论。

4.考核成绩为操作过程、操作结果、操作时间和职业素养评分之和。

5.全部操作过程时间和操作后处理时间计入时间限额，超过规定时间将终止操作。

二、实验原理

（一）细菌分区（四区）划线

是将微生物样品在固体培养基表面多次作“由点到线”稀释而达到分离的目的。

（二）革兰染色

G＋菌：细胞壁结构较致密，肽聚糖层厚，脂质少，乙醇脱色时不易渗入菌体，并能使细胞壁脱水，间隙缩小，通透性下降，阻止结晶紫-碘复合物从胞内渗出，保留紫色。

G－菌：细胞壁结构较疏松，肽聚糖层薄，脂质多，易被乙醇溶解，使细胞壁通透性增高，菌体内的结晶紫-碘复合物易被乙醇溶解逸出而脱掉紫色，经沙黄或稀释石碳酸复红复染后呈红色。

三、实验器材

（一）分区（四区）划线法

标本（7cm血平板培养物）、9cm血平板、记号笔、不干胶标签（约2cm×3cm方形）、生物安全柜、接种环、试管架、计时器、恒温培养箱等。

（二）革兰染色

载玻片、试管架、红蓝铅笔、接种环、记号笔、酒精灯、打火机、生理盐水、吸水纸、冲洗瓶、计时器、纱布（可用于拭擦玻片）、显微镜、镜油、镜头清洁液、擦镜纸、染色盘、染色架、消毒洗手液、洗面盆、抹布、锐器盒、普通污物缸、废液缸、标本盒等。

四、实验试剂

革兰染液、结晶紫染液、碘液、脱色液（95%乙醇）、复染液。

五、实验标本

7cm血平板细菌培养物。

六、操作步骤

（一）细菌分区（四区）划线法

1.标记：在9cm平板底部粘贴上不干胶标签，并用签字笔在标签上正确标记。

2.取菌：右手持接种环（执笔式）伸入红外线灭菌器腔内6～8秒，外移接种环，离开红外线灭菌器内腔，待冷却后挑取少许标本。

3.划线：左手持琼脂平板适当倾斜，用拇指打开皿盖，使其与皿底间分开2cm～3cm宽的缝隙，右手持取标本的接种环深入皿内，先将细菌标本在培养基一角涂成直径约一厘米薄膜，并以此为起点，使接种环与接种平板面呈30°～40°角，以腕力在平板表面进行，连续不重叠划线，作为第一区，其范围不能超过平板的1/4；灭菌接种环，待冷却后，转动平皿至适合操作的位置（各区的交角应为120°左右，即平板转动一定角度约60°，以便充分利用整个平板的面积），将接种环通过第一区3～4次，连续不重叠划线，作为第二区。同法依次划完第三、四区，第四区切勿重新接触第一、二区。注意每区的划线须有数条线与上区交叉接触，每区线间需保持一定距离，线条要密而不重复；划第三至第四区间可不灭菌接种环。

4.培养：划线完毕，盖好皿盖，倒置放入37℃恒温培养箱中培养18h～24h。

5.观察结果：培养18～24h后，从恒温培养箱中取出，观察菌落生长情况并计数单个菌落数量。

（二）革兰染色

1.标记：选择玻片并正确编号。

2.涂片：用灭菌接种环挑取菌落与载玻片上预先滴加的生理盐水涂布成1cm2或蚕豆大小的均匀半透明菌膜。

3.干燥：涂片制成后，在空气中使其迅速干燥，以免菌体皱缩变形（若需加快干燥速度，将涂布面朝上，置于火焰上方，不烫手的位置，慢慢烘干，切勿紧贴火焰）。

4.固定：玻片干燥后用火焰加热法固定，即玻片（菌膜面向上）以中速（钟摆速度）来回通过火焰外焰3次进行固定，以玻片反面接触手背皮肤，热而不烫为宜。

5.初染：加结晶紫染液，染60s，细流水冲洗，并倒去玻片上积水。

6.媒染：加碘液，染60s，细流水冲洗，倒去玻片上积水。

7.脱色：加脱色液，脱色10～30s，不时摇动至无紫色逸出为止，细流水冲洗，倒去玻片上积水。

8.复染：加复染液，染30～60s，细流水冲洗，倒去玻片上积水。

9.镜检：待已染色的细菌标本片自然干燥或用吸水纸吸干后，再用显微镜进行观察。

山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项

微生物学检验-革兰染色和细菌（四区）分区划线答题卷（高职组）

一、革兰染色结果

（一）绘出镜下形态

（二）镜下结果描述

|  | 参赛选手填写 | 复核裁判填写 |
| --- | --- | --- |
| 菌体颜色 |  |  |
| 菌体形态 |  |  |
| 染色性 |  |  |
| 染色色彩是否清晰 | 选手不填 |  |

三、初步报告

（如：找到革兰阳性球（杆）菌或找到革兰阴性杆菌）

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 裁判签名 |  |

四、分区（四区）划线结果

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 裁判签名 |  |

山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项

生化检验和免疫学技术及检验-血清总蛋白测定+乙肝病毒表面抗体检测试卷（高职组）

一、竞赛说明

1.主要考核医学检验技术专业、卫生检验与检疫技术专业学生对生化检验和免疫学检验基本操作技术的熟练程度和对半自动生化分析仪、酶标仪等常规设备的规范操作能力。

2.本题满分100分，完成时间55分钟。

3.独立完成，不得相互询问或讨论。

4.考核成绩为操作过程评分、操作结果、操作时间和职业素养评分之和。

5.全部操作过程时间和操作后处理时间计入时间限额，超过规定时间将终止操作。

6.设定项目：血清总蛋白（TP）测定（双缩脲法）+乙肝病毒表面抗体检测项目（双抗原夹心酶联免疫吸附法）。

二、实验原理

1.血清总蛋白测定原理：血清蛋白质分子中的肽键(-CO-NH-)在碱性溶液中能与试剂中的Cu2+作用生成稳定的紫红色的络合物，此络合物在540nm处有明显的吸收峰，其溶液吸光度在一定浓度范围内与血清（浆）蛋白质（TP）含量成正比，经与同样处理的蛋白标准液比较，即可求得血清（浆）TP含量。

2.乙肝表面抗体测定原理（双抗原夹心酶联免疫吸附法）：在微孔板条上预包被HBsAg，加入待测样本及酶标抗原（HBsAg-HRP）试剂进行孵育；样本中的HBsAb与包被抗原和酶标抗原形成“包被抗原-抗体-酶标抗原”复合物；洗板后加入酶底物显色溶液，复合物上连接的HRP催化色原底物发生显色反应。若样品中无HBsAb时，不发生显色反应。

三、实验器材和试剂

1.血清总蛋白测定：试管4只（使用3只，备用1只），试管架，移液枪1支（规格5～50μl）及配套枪头、枪头盒，1ml、2ml刻度吸管各1支，洗耳球2个，计时器1个，托盘1个。半自动生化分析仪、恒温水浴箱、锐器盒、废液缸、胶水、签字笔、记号笔等。

2.乙肝病毒表面抗体检测：微孔板（已用纯化HBsAg包被，96孔），洗耳球1个、试管架1个，手动可调式移液器（已校正，10~100μl）1把及配套枪头、枪头盒、滤纸、医用纱布块、洗瓶（内装已经稀释的洗涤液）、标记笔、计算器、签字笔、计时器、恒温水浴箱、计时器（孵育专用）、酶标仪、消毒洗手液、面盆、抹布、废液缸、锐器盒，滤纸，移液枪架、振荡器、废液中转箱，医疗废物桶。

3.实验试剂：双缩脲法总蛋白测定试剂盒、乙肝病毒表面抗体检测试剂盒（含酶标记、酶底物显色溶液、阴性对照、阳性对照）。

四、实验标本

血清总蛋白测定建议购买质控血清作为标本。乙肝病毒表面抗体检测使用不同浓度无溶血血清标本。

五、操作步骤

（一）血清总蛋白测定

取3支洁净的试管，按表1操作如下：

TP的操作

| 加入物 | 空白管(B) | 标准管(S) | 测定管(U) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生理盐水（μl） 蛋白标准液（μl） 血清标本（μl） 双缩脲试剂（ml） | 25 0 0 2.0 | 0 25 0 2.0 | 0 0 25 2.0 |

混匀，37℃水浴10分钟，波长540nm，用半自动化生化分析仪读其测定值并打印结果（以上各加液量及参数以选用的试剂盒使用要求为准）。

（二）乙肝病毒表面抗体检测

1.实验准备：核对实验仪器和材料，检查试剂和标本。

2.反应板标记：选取所需反应板并做好标记。（设立空白对照孔1孔，阴性对照2孔，阳性对照2孔。阳性对照用红色记号笔，阴性对照用黑色记号笔）。

3.稀释浓缩洗液：按照说明书要求稀释浓缩液，混匀备用。（已配置好待用）

4.加待测标本：按照既定顺序依次加入阴性对照（2孔）、阳性对照（2孔）、待测标本（7孔）各50μl，待测。空白对照（1孔）不加。（3min内完成）

5.加酶结合物：每孔用滴瓶滴加1滴（空白孔不加），通过振荡器充分混匀（时间30s），封板，置37℃水浴箱中孵育30 min。（孵育期间同时进行血清总蛋白测定操作）

6.洗板：取出反应板，弃液、拍干，每孔注满洗涤液，静置5秒后弃液、甩干，重复洗涤5次，在干净的滤纸上拍干。

7.加显色剂：每孔先后加显色剂A、B各1滴，通过振荡器充分混匀（时间30s），封板，放置37℃水浴箱中避光孵育10min。

8.终止反应：每孔加入终止液1滴，混匀。

9.测定：打开酶标仪进行布板、选择酶标仪双波长（450nm/630nm）比色、选用空白孔校零，点击开始，读取各孔OD值，打印并粘贴结果。

山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项

生化检验和免疫学技术及检验-血清总蛋白测定+乙肝病毒表面抗体检测答题卷（高职组）

一、血清总蛋白测定数据记录

| 血清总蛋白 测定结果 | 结果书写（小数点后两位）： | 打印结果报告粘贴处 |
| --- | --- | --- |

说明：打印报告单上选手（只写场次、组号和工位号，不得写选手姓名）、现场裁判都需签字确认。

| 裁判签名 |  |
| --- | --- |
| 裁判签名 |  |

二、乙肝表面抗体检测数据记录与计算

1．数据记录与结果计算（将酶标仪测试结果打印并粘贴此处）

结果粘贴处

| 裁判签名 |  |
| --- | --- |
| 裁判签名 |  |

2.计算阳性判定阈值(cut-off)（写出计算公式及过程，结果取3位小数点）

| 裁判签名 |  |
| --- | --- |
| 裁判签名 |  |

3.报告

阳性标本有：

阴性标本有：

| 裁判签名 |  |
| --- | --- |
| 裁判签名 |  |

七、竞赛规则

## （一）参赛选手报名

1.报名资格：高等职业学校专科(包括技师学院)全日制在籍学生。五年制高职学校第四、五年级的在籍学生。原则上参赛选手须经过选拔产生。

2.报名：各职业院校按照赛项通知要求组织学生报名，通过山东省职业院校技能大赛网络报名系统组织完成参赛报名工作。

3.凡在往届山东省或全国职业院校技能大赛此赛项中获一等奖的选手，不再参加比赛。

4.各参赛院校负责对参赛选手的资格核查工作，省教育厅、省人力资源社会保障厅负责参赛选手的资格审查工作，大赛执委会办公室行使对参赛人员资格进行抽查的权利。

## （二）熟悉场地

1.比赛前一天，召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关事宜，并安排参赛选手和指导教师熟悉比赛各场地、设备、物品等，不得携带任何通讯、摄录设备进入比赛场地。

2.每个竞赛日，参赛选手在比赛前30分钟到赛项指定地点接受检录。

## （三）正式比赛赛场规则

1.赛场各类工作人员必须统一佩戴由赛项执委会印制的相应证件，着装整齐，进入工作岗位。

2.各赛场除大赛组委会成员、赛项执委会成员、现场裁判、赛场工作人员外，其他人员未经赛项执委会允许不得进入赛场。

3.新闻媒体等进入赛场必须经过赛项执委会允许，并且听从现场工作人员的安排和指挥，不得影响竞赛正常进行。

4.各参赛队领队、指导教师以及随行人员谢绝进入赛场。

5.参赛选手应在引导员指引下提前进入竞赛模块场地，并依照规定进行比赛。

6.参赛选手进入赛场必须听从现场裁判人员的统一布置和安排，比赛期间必须严格遵守安全操作规程，确保人身安全。

7.参赛选手应认真阅读竞赛须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、竞赛模块与赛场要求进行竞赛，不得携带任何通讯设备、纸质材料等物品进入赛场。

8.参赛选手竞赛开始、终止时间由计时裁判记录在案；比赛结束前5分钟给予不干扰提醒。比赛时间到，结束比赛，参赛选手停止撰写或实操，按照要求离开竞赛区域。参赛选手提前结束竞赛并示意后，不得再进行任何操作。

9.严格按照竞赛流程有序开展竞赛工作，以保证竞赛按时完成。裁判长把控竞赛总进程，裁判组长把控竞赛模块进程。

10.参赛选手进入赛场不得以任何方式公开参赛队及个人信息。

（四）参赛要求

所有参赛人员应树立正确的参赛观，严格遵守有关规定。

1.参赛选手：须穿着白色圆领长袖T恤衫，黑色长裤；女生着白色护士鞋，男生着黑色皮鞋；选手不得佩戴装饰物，不得携带手机进入赛区。须严格遵守操作流程和规则，并自觉接受裁判的监督和警示。若因突发故障导致比赛中断，应提请裁判确认其原因，由裁判视情况做出裁定。比赛时间到，由裁判示意比赛结束，选手须终止操作。如有特殊情况，须经裁判同意后做特殊处理。

2.裁判员：须统一佩戴由大赛组委会印制的相应证件方可进入工作岗位；赛前须签订保密协议、接受培训并参加试评；赛中认真履职，做到客观公正、准确评判，不得做与裁判工作无关的事情。

3.工作人员：须统一佩戴由大赛组委会印制的相应证件方可进入工作岗位；认真履职。遇突发事件，按照工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

## （五）成绩评定与结果公布

1.在赛项执委会领导下，裁判组负责赛项成绩评定工作。

2.竞赛结束后，以纸质或是通过屏幕形式公布竞赛成绩。

3.成绩发布会上宣布参赛队成绩、名次等。

八、技术环境

1.竞赛场地：设置临床基本检验赛场、微生物学检验赛场和生物化学及免疫学检验赛场、理论知识考试赛场、形态学考试赛场，观摩区、休息区与医疗室，赛场设置候考室、竞赛室、计分室、准备室，满足视频监控无死角要求，具备开放办赛和现场直播条件，能够做到在不影响比赛的前提下，全过程、全方位安排现场直播，设置观摩区，并通过网络、电视、报刊等多种途径对大赛进行赛前、赛中、赛后全过程的宣传报道，能全方位宣传大赛。

检验检疫技术赛项比赛赛场一览表

| 赛场名称 | 面积 | 工位数 | 实验物品 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临床基本检验赛场 | 110m2 | 1个 | 实验台、圆椅、瓷盘(小)、计时器、待检标本、试管架、试管、微量吸管、移液管、洗耳球、白细胞稀释液、计数板、盖玻片、染盘、染液、纱布、洗瓶、镜油、镜头清洁液、擦镜纸、标签纸、记号笔、蜡笔、数码摄像显微镜、全自动血液分析仪等 | ①数码摄像显微镜：有抓拍镜下图片和保存图片功能，电光源、双目，放大倍数1000倍，目镜10×，物镜10×、40×、100× ②全自动五分类血液分析仪：散点图需≥1个，直方图需≥3个；线性范围：WBC：0～99×109/L，PLT：0～999×109/L；提供与仪器配套的中文处理数据管理软件，软件有质控管理功能；配电脑和打印机 |
| 微生物学检验赛场 | 110m2 | 2个 | 实验台、圆椅、瓷盘(小)、待检标本、试管架、接种环、生理盐水、酒精灯、打火机、载玻片、染盘、革兰染液、吸水纸、洗瓶、计时器、镜油、镜头清洁液、擦镜纸、标签纸、记号笔、蜡笔、数码摄像显微镜、红外灭菌器、生物安全柜、细菌恒温培养箱等 | ①生物安全柜：B2型，负压设计，双人 ②红外灭菌器：接种环或针消毒灭菌安全、方便。加热孔内温度可达到800℃以上 ③恒温培养箱：微电脑程序控制温度，LCD数码显示、控温精度高，数字温度显示精度0.1℃。可调整设定温度使箱内温度范围控制在0℃～100℃，调节增量为1℃。门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品 ④数码摄像显微镜：有抓拍镜下图片和保存图片功能，电光源、双目，放大倍数1000倍，目镜10×，物镜10×、40×、100× |
| 生物化学及免疫学检验赛场 | 110m2 | 2个 | 实验台、圆椅、瓷盘(小)、计时器、待检标本、试管架、试管、移液管、洗耳球、移液枪、移液枪头、总蛋白检测试剂、恒温水浴锅、半自动生化分析仪、吸水纸、乙肝病毒表面抗体检测试剂、洗瓶、恒温水浴锅、酶标仪等 | ①半自动生化分析仪：吸光度范围：0〜2.5A；稳定性较好；分析方法：终点法、速率法，线性和非线性校准，支持单/双波长；光源：卤钨灯。输入：触摸屏，可通过USB连接鼠标或键盘；记忆不少于3000个样品结果不低于1000个质控结果 ②恒温水浴锅：温控精确，数字显示，自动控温；加热功率：300W；温控范围：室温0〜100度；升温速度：由室温升至沸点小于70分钟，容积：3.3L以上 ③酶标仪：有8通道或12通道光路检测。波长范围覆盖400nm-800nm，标配450nm/630nm/492nm滤光片。板条类型：标准96孔。具有振板功能。由单片微机控制。同时可测量12个孔。用软膜键盘输入测量条件及参数。酶标板可自动进入、推出。可双波长交替测量。判读、计算浓度及输出结果实现自动化。配有全点阵液晶显示器及微型汉字打印机，可用汉字显示输出测量条件与结果 |
| 理论知识考试赛场 | 200m2 | 100个 | 选用稳定可靠软件系统，能够满足多并发和高并发量；能够同时满足至少200人以上同时在线登录；采用B/S模式不用安装客户端；考核方式能够从试题库中按照章节知识点进行随机抽取试题，能够在试卷中添加和修改试题，具有编辑试题和试卷分析与答案纠错功能；能够实现相同试题随机顺序自动生成试卷以保证每个考生相同试题不同顺序；考核系统具备防作弊功能，不允许离开答题页面；具有专家阅卷功能和计算机将自动评分功能，专家可对某一道题或几道题进行单独评分，支持多个专家同时评一套题；如：A专家评第1题，B专家评2～5题，C专家评6～8题。评分后系统自动进行平均分计算及汇总 |  |
| 形态学考试赛场 | 200m2 | 100个 | 1.系统要求：软件集资源库，教学，训练，大赛，数据分析为一体，性能稳定，能满足多并发和高并发量；能够同时满足至少200人以上同时在线登录；采用B/S模式，不用安装客户端，具有一题多答案的匹配功能。系统可进行形态、细胞分类、综合案例的考试。系统具备防作弊功能，不允许离开答题页面，能够自动保存考试进度，支持断电、断网、死机续考，竞赛结束后自动评分，一键导出成绩及相关答题记录，具有试卷分析与答案纠错功能 2.形态学、细胞分类计数、综合案例等考试内容可为一体。可进行练习及竞赛模式的一键切换，竞赛模式下可将形态细胞识别题、形态切片细胞分类计数题、综合案例分析题随机组合生成一套考卷进行上机答题。具有专家阅卷功能和计算机将自动评分功能，专家可对某一道题或几道题进行单独评分，支持多个专家同时评一套题；如：A专家评第1题，B专家评2～5题，C专家评6～8题。评分后系统自动进行平均分计算及汇总 3.具有Word导、EXCEL导入功能：提供导入模板，支持Word、EXCEL中图片直接批量导入，无需要一条一条的录入及上传图片。具有图片压缩包导入功能：实现图片打包批量导入 |  |
| 观摩区 | 150m2 | 100人 | 大屏现场直播，可分屏显示不同考场画面 |  |
| 医疗室 | 40m2 | 1人 | 医务工作者，配有诊疗室，有紧急救护能力 |  |

2.保证水电供应正常，有备用水源和电源。

3.设置候考区

4.技能竞赛区

（1）选手准备室：供选手抽签、换衣、戴帽口罩手套等。

（2）器材准备室：准备技术操作相关用物。

（3）等候区：选手比赛结束后休息。

5.工作区包括分数登记室、阅卷室、仲裁室、监督室、裁判休息室、工作人员休息室、医务室。选手通道与工作人员通道、考核后选手与未考核选手进出赛场的路径分别隔离，不相互交叉。

九、技术规范

（一）教育部《高等职业教育专业简介（2022年）》

专业能力要求：

（1）具备良好的生物安全意识，熟练采集、处理和保存标本的能力；

（2）具有开展临床检验标本、输血项目检测、病理标本制作及检验结果初步分析判断的能力；

（3）具有熟练操作常用检验仪器的能力、仪器常规保养及一般维护的能力；

（4）具有对血液、骨髓中常见细胞及临床检验标本中常见病原体形态的辨别和鉴别能力；

（5）具有分析判断危急值的能力，能主动与医生、护士及相关人员及时有效地沟通；

（6）具有一定的实验室质量控制及管理能力；

（7）具有适应产业数字化发展需求的信息技术和数字技术，能熟练使用医院与实验室信息管理系统开展工作；

（8）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力。

（二）行业、职业技术标准

临床血液与体液检验基本技术标准（WS/T 806—2022）、《血液分析仪》（YY/T0653-2017）、《血细胞分析参考区间》WS/T 405-2012、《红细胞和白细胞计数参考方法》WS/T 245-2005、《临床微生物检验基本技术标准》（WS/T 805—2022）、《临床化学检验基本技术标准》（WS/T 804—2022）、《白蛋白测定试剂盒》（YY/T 1444-2016）、《临床常用生化检验项目参考区间第2部分：血清总蛋白、白蛋白》（WS/T 404.2-2012）、《乙型病毒性肝炎诊断标准》（WS299-2008）。

（三）职业资格标准

1.中国合格评定国家认可委员会.《CNAS-CL02：医学实验室质量和能力认可准则》。

2.尚红、王毓三、申子瑜.《全国临床检验操作规程（第4版）》.人民卫生出版社，2015年3月。

（四）相关知识与技能

1.白细胞计数基本原理

用白细胞稀释液将血液稀释一定的倍数，破坏溶解红细胞。将稀释的血液注入血细胞计数板，在显微镜下计数一定体积的白细胞数，换算求出1L血液中的白细胞总数。

2.白细胞分类原理

将血液制成涂片，瑞氏染色后在100×镜下分类观察各种类型白细胞。

3.五分类血球分析仪白细胞检测原理

吸入一定体积的抗凝全血，血标本在稀释液和溶血剂的作用下制成一定浓度的白细胞悬液，根据流体力学鞘流技术原理，当细胞通过仪器检测器受到固定波长的激光照射，根据光的折射、反射、前向角等信号识别和计数细胞。分别在仪器内WBC计数区和RBC/PLT计数区及Hb测定区检测分析，得出每升血液中WBC、RBC、PLT和Hb结果，并通过内置软件运算处理，计算出血细胞相关参数。

4.酶联免疫吸附实验（ELISA）原理

将已知的抗原或抗体吸附在固相载体（聚苯乙烯微量反应板）表面，使酶标记的抗原抗体反应在固相表面进行，用洗涤法将液相中的游离成分洗除。常用的ELISA方法类型有双抗体夹心法、双抗原夹心法、竞争法、间接法、捕获法。

十、技术平台

本赛项合作企业为深圳市帝迈生物技术有限公司和国药集团重庆医疗器械有限公司。竞赛所需设备平台如下表所示。其中，形态学教学及能力评价系统用于理论知识和形态学，其他仪器用于核心技能。帝迈DH71CRP型用于血液细胞分析，主要由进样针、分血器、真空泵、控温装置、检测装置、血红蛋白测定装置等组成。普朗PUS-2018G型半自动生化分析仪，用于血清蛋白质测定，主要由比色孵育单元、光学检测装置、微处理器、用户操作模块、热敏打印机和电源系统组成。DNM-9602G型酶标仪用于乙型肝炎病毒表面抗体检测，其基本结构主要包括样品处理系统、洗涤系统、酶标板读取系统和数据处理系统。奥特BK6000显微镜用于血细胞计数和细菌形态观察，其主要结构有目镜，物镜，粗准焦螺旋，细准焦螺旋，压片夹，通光孔，遮光器，转换器，反光镜，载物台，镜臂，镜筒，镜座，聚光器，光阑。生物安全柜、恒温恒湿培养箱、红外线灭菌器用于微生物学检验。振荡器用于乙肝病毒表面抗体检测。

## （一）竞赛项目使用的设备平台

| 序号 | 仪器名称 | 品牌型号 | 规格 | 结构、性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动生化分析仪 | 北京普朗新技术有限公司 | PUS-2018G型 | 吸光度范围：0〜2.5A；稳定性较好；分析方法：终点法、速率法，线性和非线性校准，支持单/双波长；光源：卤钨灯。输入：触摸屏，可通过USB连接鼠标或键盘；记忆不少于3000个样品结果不低于1000个质控结果 |
| 2 | 酶标分析仪 | 北京普朗新技术有限公司 | DNM-9602G型 | 酶标仪：有8通道或12通道光路检测。波长范围覆盖400nm-800nm，标配450nm/630nm/492nm滤光片。板条类型：标准96孔。具有振板功能。由单片微机控制。同时可测量12个孔。用软膜键盘输入测量条件及参数。酶标板可自动进入、推出。可双波长交替测量。判读、计算浓度及输出结果实现自动化。配有全点阵液晶显示器及微型汉字打印机，可用汉字显示输出测量条件与结果 |
| 3 | 振荡器 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | MH-2型 |  |
| 4 | 生物安全柜 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | LPS-A2-13B-SP型 | 生物安全柜：B2型，负压设计，双人 |
| 5 | 恒温恒湿培养箱 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | BCD-150-SP型 | 恒温水浴锅：温控精确，数字显示，自动控温；加热功率：300W；温控范围：室温0〜100度；升温速度：由室温升至沸点小于70分钟，容积：3.3L以上 |
| 6 | 水浴锅 | 金坛区西城新瑞仪器厂 | HH-600型 | 微电脑程序控制温度，LCD数码显示、控温精度高，数字温度显示精度0.1℃。可调整设定温度使箱内温度范围控制在0℃～100℃，调节增量为1℃。门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品 |
| 7 | 红外线灭菌器 | 山东欧莱博仪器有限公司 | HW-I型 | 红外灭菌器：接种环或针消毒灭菌安全、方便。加热孔内温度可达到800℃以上 |
| 8 | 血细胞分析仪 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | DH71CRP型 | 散点图需≥1个，直方图需≥3个；线性范围：WBC：0～99×109/L，PLT：0～999×109/L；提供与仪器配套的中文处理数据管理软件，软件有质控管理功能；配电脑和打印机 |
| 9 | 生物显微镜 | 重庆奥特光学仪器有限公司 | BK6000数码成像系统 | 数码摄像显微镜：有抓拍镜下图片和保存图片功能，电光源、双目，放大倍数1000倍，目镜10×，物镜10×、40×、100× |
| 10 | 形态学教学及能力评价系统 | 国药集团重庆医疗器械有限公司 | V1.0/理论和形态学考试 | 选用稳定可靠软件系统，能够满足多并发和高并发量；能够同时满足至少200人以上同时在线登录；采用B/S模式不用安装客户端；考核方式能够从试题库中按照章节知识点进行随机抽取试题，能够在试卷中添加和修改试题，具有编辑试题和试卷分析与答案纠错功能；能够实现相同试题随机顺序自动生成试卷以保证每个考生相同试题不同顺序；考核系统具备防作弊功能，不允许离开答题页面；具有专家阅卷功能和计算机将自动评分功能，专家可对某一道题或几道题进行单独评分，支持多个专家同时评一套题； |

（二）竞赛项目主要使用的器材和物品

| 序号 | 产品名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标本盒 | 容纳 100 个标本 |
| 2 | 载玻片 | 免洗7105磨砂 |
| 3 | 接种棒 | 长度220mm（10支1盒） |
| 4 | 接种环 | 3mm |
| 5 | 酒精灯 | 150ML |
| 6 | 全棉质酒精灯灯芯 | 直径 0.9CM |
| 7 | 革兰染色试剂盒 | 10ml*8 瓶/盒 |
| 8 | 玻璃试管 | 15MM*100MM |
| 9 | 搪瓷托盘 | 20cm*30cm |
| 10 | 棕色滴瓶 | 60ML |
| 11 | 高级油镜油（手工用） | 20ml |
| 12 | 纱布 | 10cm*10cm |
| 13 | 保存菌种管 |  |
| 14 | 洗瓶 | 500ml |
| 15 | 硅胶管 |  |
| 16 | 玻璃棒 | 长 40CM 直 径 6MM |
| 17 | 搪瓷托盘 | 24CM*35CM |
| 18 | 绵羊血平板 | 直径9CM 10个/袋 |
| 19 | 绵羊血平板 | 直径7CM 10个/袋 |
| 20 | OLABO红外线接种环灭菌器 | HW-I |
| 21 | 锐器盒 | 4L |
| 22 | 手套 | 6 码，磨砂带粉 |
| 23 | 手套 | 6.5 码，磨砂带粉 |
| 24 | 手套 | 7 码，磨砂带粉 |
| 25 | 手套 | 7.5 码，磨砂带粉 |
| 26 | 手套 | 8 码，磨砂带粉 |
| 27 | 一次性口罩 | 17cm*18cm-3p 浅蓝 |
| 28 | 一次性帽子 | 15*22cm35 克浅蓝 |
| 29 | 不锈钢废液缸 | 高14cm口径14cm |
| 30 | 擦镜纸 | 10*15CM/张 100 张/本 |
| 31 | 圆形滤纸 | 15*15厘米 100 张/盒 |
| 32 | 不锈钢污物缸 | 高10cm口径10cm |
| 33 | 玻璃试管 | 5ml 带帽 |
| 34 | 手动可调式移液器（已校正） | 10～100μ l |
| 35 | 手动可调式移液器（已校正） | 1000μ l |
| 36 | 枪头 | 1000 个/包， 200μ l |
| 37 | 枪头盒 | 200μ l |
| 38 | 枪头 | 1000ul |
| 39 | 移液器架 | 多孔 |
| 40 | HBsAb试剂盒 | 96人份 |
| 41 | 表面抗体阳性对照血清 | 5ml |
| 42 | 表面抗体阴性对照血清 | 5ml |
| 43 | 封板纸 | 100 张/包 |
| 44 | 吸液槽 |  |
| 45 | 1.5mL EP 管盒 | 72 孔， 12*6 排，适用于1.5mLEP 管 |
| 46 | 带塞 EP 管 | 1.5ml， 1000 个/包 |
| 47 | 吸耳球 | 球形直径： 6 厘米 |
| 48 | 洗涤瓶 | 500ml |
| 49 | 大张滤纸 |  |
| 50 | 烧杯 | 500 毫升 |
| 51 | 烧杯 | 1000 毫升 |
| 52 | 烧杯 | 2000 毫升 |
| 53 | 带盖搪瓷缸 | 含盖高 20CM，口径 16CM |
| 54 | 搪瓷托盘 | 40CM*60CM |
| 55 | 试管架 | 13mm*50 孔 |
| 56 | 一次性小试管 |  |
| 57 | 改良血细胞计数板 |  |
| 58 | 计数板专用血盖片 |  |
| 59 | 刻度吸管 | 1.00ml |
| 60 | 一次性紫帽真空采血管 | 100支/盒 |
| 61 | 医用棉签 | 10cm*50支/包 |
| 62 | 微量吸管 | 20μl |
| 63 | 乳胶头 | 有孔 |
| 64 | 乳胶头 | 无孔 |
| 65 | 干棉球 | 包 |
| 66 | 吸水纸 | 300张/包 |
| 67 | 载玻片 | 单片 |
| 68 | 推片 | 个 |
| 69 | 染色盘/瓶 | 个 |
| 70 | 染色架 | 个 |
| 71 | 血细胞分析仪配套试剂 | 套 |
| 72 | 白细胞计数稀释液 | 100ml |
| 73 | 瑞吉染液套装（Ⅰ液，Ⅱ液） | 20ml*6 |
| 74 | 吸量管（刻度吸管） | A 级，量程 2ml，玻璃 |
| 75 | 刻度吸管架 |  |
| 76 | 带盖玻璃试剂瓶 | 30ml 透明广口 |
| 77 | 带塞 EP 管 | 1.0ml，1000 个/包 |
| 78 | 带塞 EP 管 | 0.5ml，1000 个/包 |
| 79 | 培养皿 | 150mm（玻璃） |
| 80 | 枪头 | 1000 个/包，5～50μl |
| 81 | 手调试移液器 | 5～50μl |
| 82 | 枪头盒 | 配套 10～100μl 枪头,96 孔 |
| 83 | 小号硬质塑料一次性试管 | 500 支/包（直径 12mm*100高度 |
| 84 | 移液器架 | 多孔 |
| 85 | 质控血清 | 21 项，高值（一盒 10 支/3ml） |
| 86 | 质控血清 | 21 项，中值（一盒 10 支/3ml） |
| 87 | 质控血清 | 21 项，低值（一盒 10 支/3ml） |
| 88 | 血清总蛋白试剂盒(双缩脲法) | 100ml*2，校准品1ml |
| 89 | 总蛋白校准品 | 2ml/瓶，80g/L |
| 90 | EP 管架 | 0.5ml/1.5ml 24 孔 |
| 91 | EP 管架 | 0.5ml/1.5ml 96 孔 |
| 92 | 吸量管（刻度吸管） | A 级，量程 1ml，玻璃 |
| 93 | 血细胞检测质控品（高值） | （五分类）1.5ml |
| 94 | 血细胞检测质控品（中值） | （五分类）1.5ml |
| 95 | 血细胞检测质控品（低值） | （五分类）1.5ml |

十一、成绩评定

成绩评定必须在公开、公平、公正、独立、透明的条件下进行，考虑赛项安全，赛项最终得分按百分制计算。阐述赛项评分标准和评分方式。评分标准须与竞赛内容、赛项模块保持一致，明确赛项模块中需要考核的知识点、技能点，及相应的得分点，做到科学、合理、全面、详细；评分方式包括裁判员人数（含加密裁判）和组成条件要求、裁判评分方法、成绩产生方法、成绩审核方法、成绩公布方法等。

（一）评分标准制订原则

本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则。竞赛设置三个模块三技术，三模块由理论知识考试模块、形态学考试模块和核心技能考核模块组成；三技术为临床基本检验、微生物学检验、生物化学和免疫学检验。

（二）评分标准

1．理论知识考核评分标准

由计算机依据命题方案随机生成70道单选题、10道多选题、10道判断题，总分100分。选手依次回答所有题目，计算机根据选手答题正确与否自动评分，并评出最终得分。

2.形态学考核评分标准

100个图片，每图1分，共100分，每道题目答全对得1分，答错一个字不给分，写错别字不给分，对于骨髓细胞形态上、下阶段划分错误，给0.5分；原粒细胞和原单细胞不再细分Ⅰ型和Ⅱ型;疟原虫不能区别种类，但能指出疟原虫大、小滋养体、配子体、裂殖子等，给0.5分。

3.核心技能考核评分标准

各项目成绩采用百分制，分项目计分，三个项目满分是300分。操作考核成绩为操作过程、操作结果、操作时间和职业素养的综合评分。

每个竞赛项目，每个选手设置的裁判员不少于2人，操作过程及结果评判依据评分标准，两位裁判的给分均值为该选手技术的项目得分即为该项目的单项成绩。

山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项

临床基本检验-白细胞计数和分类评分标准（高职组）

| 血液常规检验（30分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| 1 | 准备工作（报告参赛项目及准备器材） | 正确在试卷上填写信息（批次及组号+工位号+标本号+日期）；报告参赛项目及工位号，语言流畅清晰 | 2 | 漏填一项（缺一项或错一项扣0.5分，分值不再细化扣分，下同） | 0.5 |  |  |
|  |  | 仪表端庄、头发符合要求，着白大衣衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签号 |  | 着装不整、漏缺一项 | 0.5 |  |  |
|  |  | 工作台面器材齐全，放置整齐 |  | 漏选实验器材或试剂、台面物品摆放凌乱 | 0.5 |  |  |
|  |  | 2min内完成准备工作 |  | 准备时间超过2min | 0.5 |  |  |
| 2 | 开机前准备 | 检查稀释液、清洗液、溶血素，电源线连接，打印纸，废液桶清空等情况 | 1 | 未检查或未报告扣1分；报告缺项扣0.5分 | 1 |  |  |
| 3 | 仪器开机 | 开启电源，预温15～30min(赛时已提前预温)，仪器自检通过，初始化过程结束后，系统自动进入“检测”界面。（赛时已为检测界面，需报告开机情况） | 1 | 未报告开机情况 | 1 |  |  |
| 4 | 本底检测 | 进行稀释液本底检测 | 1 | 未报告本底检测是否合格 | 1 |  |  |
| 5 | 模式选择 | 全血检测模式 | 1 | 未报告模检测模式 | 1 |  |  |
| 6 | 质控物检验 | 全血质控物已恢复至室温；观察全血质控物瓶盖是否松动及有效期等情况；审核结果是否在控（赛时已做质控，需报告质控结果是否在控） | 1 | 未报告质控结果是否在控 | 1 |  |  |
| 7 | 标本检测 | 取出标本观察有无凝集及溶血；没有凝集及溶血时，轻轻颠倒混匀5～8次，上机检测并打印报告 | 6 | 未观察标本情况 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 颠倒混匀速度过快或振摇 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 手触碰进样针 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 放置标本位置不正确 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 未一次成功按测定键；若第二次测定该项扣2分 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 未及时打印报告或手撕报告单不规范 | 1 |  |  |
| 8 | 关机 | 先清洗后关机原则（赛时无需关机，需口头报告执行清洗） | 2 | 未报告进行清洗 | 2 |  |  |
| 9 | 数据记录与报告 | 标本检测结果报告规范 | 2 | 未注明样本编号 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 标本检测结果粘贴错误 | 1 |  |  |
| 10 | 仪器检测结果偏差 | 相对误差（δ）=(︱X－T︱/T) ×100% （X为计数值，T为靶值） | 12 | δ ≤ 5％ | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 5％＜ δ ≤ 60％，扣（δ）×12分 | 扣相应分 |  |  |
|  |  |  |  | δ＞60％ | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 无效结果 | 12 |  |  |
| 11 | 签名与报告日期 | 检验者签名（写选手工位号）与日期 | 1 | 检验者签名或日期不正确每项扣0.5分 | 1 |  |  |
| 手工白细胞计数（40分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加稀释液 | 取1ml刻度吸管一支，吸取白细胞稀释液1ml，准确放0.38ml稀释液到小试管中 | 4 | 手执吸管姿势不正确 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 重吸 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 液体吸入洗耳球 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 凹液面与眼睛不平行 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 稀释液量不准确 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 剩余废液未放入废液缸 | 0.5 |  |  |
| 2 | 吸取血标本 | 轻轻颠倒混匀血液标本，用微量吸管准确吸取血液20μl | 4 | 未颠倒混匀标本5～8次或混匀标本用力过大 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 重吸 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 吸血不准，超过±2mm高度（若微量吸管刻度使用错误，则扣3分） | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 微量吸管中血液出现断层 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 血液进入吸头 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 未擦净管外余血 | 1 |  |  |
| 3 | 释放血液 | 将微量吸管插入试管稀释液底部，轻轻将血放出，用上清液冲洗管内余血2～3次，然后将试管内液体混匀 | 2.5 | 微量吸管未插入稀释液底部 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 排血时弄混稀释液 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 未用上清液洗微量吸管 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 稀释液进入吸头 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 液体未混匀或混匀时产生大量气泡 | 0.5 |  |  |
| 4 | 准备计数板 | 检查并清洁计数板和血盖片，将血盖片放到计数板上 | 3.5 | 未检查清洁计数板 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 未检查清洁血盖片 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 盖玻片未推式放置 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 盖玻片未放好 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 血盖片放置操作两次及以上 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 手接触血盖片表面 | 0.5 |  |  |
| 5 | 充池 | 规范充池，一次成功 | 5 | 充液前未混匀稀释液 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 两次以上充液 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 充液过少或过多（溢出） | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 充液出现气泡 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 充液中移动血盖片 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 手接触血盖片表面 | 0.5 |  |  |
| 6 | 静置 | 静置2～3min | 1 | 未静置直接镜下计数 | 1 |  |  |
| 7 | 显微镜观察 | (1)在低倍镜下计数四角4个大方格内的白细胞总数，按照“数上不数下，数左不数右”原则计数，压在大方格的左下角“不计入”，压在大方格的右上角“计入”； (2)四个大格充池误差RCS<20%为合格 | 5 | 未使用低倍镜计数 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 光线过亮 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 观察时压破血盖片 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 四个大格充池误差RCS>20%扣1分； RCS(%)=[(四大格所计数WBC最大值-最小值)/四大格所计数WBC平均值]×100% | 1 |  |  |
| 8 | 计数结果准确性 | WBC计数结果正确（指裁判员抽查结果与选手计数结果一致性）。选手与裁判每个大方格结果相差数量绝对值相加为总误差 | 3 | 总误差≤2 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 总误差3～4个 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 总误差5～6个 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 总误差7～9个 | 2.5 |  |  |
|  |  | 选手计数结果： |  | 总误差＞9个 | 3 |  |  |
|  |  | 裁判计数结果： |  |  |  |  |  |
| 9 | 数据记录与报告 | 原始记录完整、规范 | 4 | 不完整、不规范 | 0.5 |  |  |
|  |  | 单位正确 |  | 单位不正确 | 0.5 |  |  |
|  |  | 公式正确 |  | 公式不正确 | 1 |  |  |
|  |  | 计算过程正确 |  | 计算过程不正确 | 1 |  |  |
|  |  | 报告完整、正确 |  | 报告不完整、不正确 | 1 |  |  |
| 10 | 手工计数结果偏差 | 相对误差（δ）=(︱X－T︱/T)×100% （X为计数值，T为靶值） | 8 | δ ≤ 5％ | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 5％＜δ ≤ 60％，扣分：（δ）×8分 | 扣相应分 |  |  |
|  |  |  |  | δ＞60％ | 8 |  |  |
|  |  | 明显的错误运算造出的正确结果，是无效结果 |  | 无效结果 | 8 |  |  |
| 血涂片制备及观察（30分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 编号 | 选择载玻片，正确编号（场号+工位号+标本号） | 1 | 未编号或编号错误 | 0.5 |  |  |
|  |  | 选择血标本，填写标本号 |  | 未写标本号或填写错误 | 0.5 |  |  |
| 2 | 制片 | 清洁载玻片和推片，放置规范 | 2.5 | 未清洁载玻片和推片，并随意放置 | 0.5 |  |  |
|  |  | 混匀血液标本 |  | 未颠倒混匀标本5至8次 | 1 |  |  |
|  |  | 制备一张血涂片 |  | 手持载玻片和推片不规范 | 1 |  |  |
|  |  | 血膜厚薄适宜、长度适宜、头体尾分明 | 3 | 血膜厚薄不匀、太长或太短、头体尾不分明 | 每项扣1分 |  |  |
|  |  |  | 2 | 边缘不整齐，两边和两端未留有空隙 | 每项扣1分 |  |  |
| 3 | 干燥 | 自然干燥 | 0.5 | 涂片未完全干燥即染色 | 0.5 |  |  |
| 4 | 染色 | ①按顺序染色 ②加瑞氏染液 ③染色一定时间 ④按比例加缓冲液，并用洗耳球吹匀 ⑤细小流水缓慢冲洗染液 ⑥干燥 | 3.5 | 顺序错误 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 漏缺某一项染色步骤 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 染液未盖住血膜，染液与缓冲液比例不当 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 先倒染液后再冲洗 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 血膜被水冲掉 | 0.5 |  |  |
| 5 | 显微镜分类 | 在10×物镜下观察血涂片染色及细胞分布情况 | 2 | 未观察血涂片染色情况、细胞分布情况 | 2 |  |  |
|  |  | (1)在体尾交界处、100×物镜下按一定的顺序对所见到的每一个完整白细胞进行分类，找到不少于三种白细胞（例：中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞）； (2)擦镜纸脱油； (3)显微镜复位：物镜头呈“八字”形，载物台最低，亮度旋钮最暗，关闭显微镜电源 | 11 | 未找到清晰视野分类 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 血细胞辨识或书写错误（每错一个扣2分） | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 未按一定方向顺序检测 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 找到血细胞种类不全（每少一种扣2分） | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 未擦拭镜油扣0.5分； 显微镜未复位扣0.5分 | 1 |  |  |
| 6 | 职业素养 | 用过医疗垃圾（一次性试管、微量吸管、棉球、纱布、擦镜纸）分类放入锐器盒和普通污物缸 | 2.5 | 垃圾未分类放置，未倒废液，载玻片、推片未放指定地方 | 0.5 |  |  |
|  |  | 器材安全 |  | 损坏器材 | 0.5 |  |  |
|  |  | 生物安全防护 |  | 液体外流跌落 | 0.5 |  |  |
|  |  | 实验后手消毒 |  | 实验后未进行手消毒 | 0.5 |  |  |
|  |  | 操作结束清理工作台、物品放到指定位置 |  | 未清理、物品没放到指定位置 | 0.5 |  |  |
| 7 | 总体 印象 | 安全、规范、流畅，完成质量好，规定时间到就终止比赛，未完成项目不给相应分值 | 2 | 从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 | 总扣分 |  |  |  |
| 选手操作时间： |  |  |  | 总得分 |  |  |  |

现场裁判签名：                              结果评分裁判签名：

复核裁判签名：                              现场裁判长签名：

山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项

微生物学检验-革兰染色和细菌（四区）分区划线评分标准（高职组）

| 细菌分区划线操作（30分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| 1 | 准 备 工 作 | 报告参赛项目及工位号，语言流畅 | 2.5 | 漏缺一项 | 1 |  |  |
|  |  | 着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签 |  | 着装不整、漏缺某一项 | 0.5 |  |  |
|  |  | 仪表端庄、头发符合要求 |  | 仪容、着装不整 | 0.5 |  |  |
|  |  | 选择并合理摆放实验器材、试剂及标本 |  | 工作台面凌乱、漏缺某一项、摆放顺序错误 | 0.5 |  |  |
| 2 | 平板标记 | 在平板底部粘贴上不干胶标签，并在标签上正确标记（场号+工位号+标本号+日期） | 2 | 未标记或标记错误 | 2 |  |  |
| 3 | 灭菌接种环 | 在红外电热灭菌器上灭菌接种环 | 4 | 未正确灭菌接种环（灭菌时间过短或过长等，以6～8秒为好。） | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 接种环握持姿势不正确 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 接种环使用不规范 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 接种环使用使用后未灭菌 | 1 |  |  |
| 4 | 取菌 | 接种环冷却、试温、从7cm血平板培养基上取菌 | 4 | 未观察菌落 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 未在或部分未在生物安全柜或超净工作台内操作 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 接种环未冷却、试温 | 1 |  |  |
| 5 | 分区划线 | 平板拿取、打开操作动作到位，手法合理 | 14 | 平板拿取不规范、盖子打开方式不正确 | 2 |  |  |
|  |  | 转平皿动作连贯正确 |  | 转平皿动作不熟练 | 2 |  |  |
|  |  | 各区划线完毕后烧灼接种环 |  | 各区划线完毕后未烧灼接种环，按次数扣分（至少3次，少一次扣1分） | 3 |  |  |
|  |  | 再次划线时接种环应试温 |  | 再次划线时接种环未试温，按次数扣分（3区3次，少一次扣1分） | 3 |  |  |
|  |  | 培养基表面无破损 |  | 划破培养基 | 2 |  |  |
|  |  | 划线完毕，盖好皿盖，倒置放入37℃恒温培养箱 |  | 未倒置平板，放入培养箱未检查温度 | 2 |  |  |
| 6 | 文明操作 | 操作结束清理工作台、物品放到指定位置、用消毒液擦拭操作台面 | 2.5 | 不清理工作台、物品没按要求放到指定位置、未用消毒液擦拭桌面 | 0.5 |  |  |
|  |  | 将使用过的一次性物品弃入污物缸或指定位置 |  | 用过的一次性物品未放入污物缸 | 0.5 |  |  |
|  |  | 注意保护器材 |  | 损坏器材 | 0.5 |  |  |
|  |  | 注意生物安全防护 |  | 划伤手和标本外溢等 | 0.5 |  |  |
|  |  | 实验后消毒手 |  | 实验后未消毒手 | 0.5 |  |  |
| 7 | 总体印象 | 安全，规范，流畅，完成质量好 | 1 | 从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑 | 1 |  |  |
| 8 | 时间 | 规定时间到就终止比赛 |  | 未完成项目不给相应分 |  |  |  |
| 9 |  | 合计 | 30 |  |  |  |  |
| 细菌分离结果（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |  |
|  | 结果 | 无杂菌污染 | 20 | 平板污染 | 2 |  |  |
| 1 |  | 出现单个菌落，且有一定数量 |  | 未出现单个菌落给0分，单个菌落≦9个给1分，≦19个给2分，≦29个给3分，≧30个给4分，≧35个以上5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 菌落菌苔明显呈四区分布 |  | 细菌生长有4个明显分区4分，3个分区3分，2个分区3分，1个分区1分，无菌生长0分。 | 4 |  |  |
|  |  | 划线连接准确、均匀，无重复（每区的划线须有数条线与上区交叉接触，线条紧密不重复） |  | 划线连接不正确扣2分； 线条稀疏扣2分； 线条重复扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 四区与一区相连扣0.5分； 四区与二区相连扣1.5分； 三区与一区相连扣1分。 | 3 |  |  |
| 2 | 总体观 | 美观，线条整齐、笔直，菌落分区好 |  | 不美观，线条不流畅，菌落分区不好 | 1 |  |  |
|  |  | 合计 | 20 |  |  |  |  |

| 革兰染色（50分） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| 1 | 准 备 工 作 | 报告参赛项目及工位号，语言流畅 | 2.5 | 漏缺一项 | 1 |  |  |
|  |  | 着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签 |  | 着装不整、漏缺某一项 | 0.5 |  |  |
|  |  | 仪表端庄、头发符合要求 |  | 仪容、着装不整 | 0.5 |  |  |
|  |  | 选择并合理摆放实验器材、试剂及标本 |  | 工作台面凌乱、漏缺某一项、摆放顺序错误 | 0.5 |  |  |
| 2 | 编号 | 选择玻片并正确编号（场号+工位号+标本号） | 2 | 未编号或编号错误 | 2 |  |  |
| 3 | 点酒精灯 | 先提灯芯排气后点灯 | 0.5 | 未正确点燃酒精灯 | 0.5 |  |  |
| 4 | 制片 | 观察菌落 | 0.5 | 未观察菌落 | 0.5 |  |  |
|  |  | 无菌操作挑取细菌涂片 （取菌前，酒精灯火焰从环向棒端烧，取菌后从棒向环端烧） | 3 | 违反无菌操作 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 接种环使用不规范、灭菌不当 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 未加生理盐水 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 菌落选择不当 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 接种环未冷却取菌 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 涂片不均匀、过厚、过大或过小 | 0.5 |  |  |
|  |  | 干燥 | 0.5 | 涂片未完全干燥或过热 | 0.5 |  |  |
|  |  | 固定 | 1 | 标本片不按要求通过酒精灯火焰，未试热 | 1 |  |  |
|  |  | 熄灭酒精灯 | 0.5 | 未及时熄灭酒精灯或方法不正确 | 0.5 |  |  |
| 5 | 染色 | ①按顺序染色 ②加第一染液 ③染色一定时间 ④细小流水缓慢冲洗染液 ⑤加第二染液，依此类推，染完第四染液，冲洗干净 ⑥干燥 | 8 | 顺序错误 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 漏缺某一步骤染色 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 染色液过多（以不漏滴入染色盘为准） | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 染液未盖住细菌涂片 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 染色时间过长或过短 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 脱色时间过长 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 先倒染液后冲水 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 冲水过大、过快 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 冲洗不干净 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 染色片未完全干燥 | 1 |  |  |
| 6 | 使用显微镜 | 正确取显微镜 | 4 | 取显微镜不正确 | 0.5 |  |  |
|  |  | 正确使用低倍镜找视野 |  | 未用低倍镜找视野 | 0.5 |  |  |
|  |  | 正确使用油镜找到细菌并报告 |  | 找不到细菌 | 0.5 |  |  |
|  |  | 熟练油镜使用 |  | 使用油镜不当，压坏玻片 | 1 |  |  |
|  |  | 正确擦拭油镜头（先用擦镜纸擦去镜油，再用清洁剂脱去镜油，最后用擦镜纸擦净） |  | 未擦拭或方法不当 | 1 |  |  |
|  |  | 正确复位显微镜 |  | 未能正确复位显微镜 | 0.5 |  |  |
| 7 | 结果 | 绘出镜下细菌形态 | 14 | 绘制错误或未绘制 | 2 |  |  |
|  |  | 描述菌体颜色正确 |  | 描述菌体颜色错误 | 2 |  |  |
|  |  | 描述菌体形态正确 |  | 描述菌体形态错误 | 4 |  |  |
|  |  | 指认菌体G＋或G-正确 |  | 指认菌体G＋或G-错误 | 4 |  |  |
|  |  | 染色色彩清晰 |  | 红色、紫色不清晰 | 2 |  |  |
| 8 | 报告 | 正确报告找到革兰氏阳性球（杆）菌或找到革兰氏阴性球（杆）菌，且报告结果与标本结果一致 | 10 | 报告错误或报告正确但与染色结果描述不一致；报告结果与标本结果不一致 | 10 |  |  |
| 9 | 文明操作 | 操作结束清理工作台、物品放到指定位置、用消毒液擦拭桌面（标本片放标本盒内） | 2.5 | 不清理工作台、物品没按要求放到指定位置、未用消毒液擦拭桌面 | 0.5 |  |  |
|  |  | 将使用过的一次性物品弃入污物缸或指定位置 |  | 用过的一次性物品未放入污物缸 | 0.5 |  |  |
|  |  | 注意保护器材 |  | 损坏器材 | 0.5 |  |  |
|  |  | 注意生物安全防护 |  | 划伤手和标本外溢等 | 0.5 |  |  |
|  |  | 实验后消毒手 |  | 实验后未消毒手 | 0.5 |  |  |
| 10 | 总体印象 | 安全，规范，流畅，完成质量好 | 1 | 从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑 | 1 |  |  |
| 11 | 时间 | 规定时间到就终止比赛 |  | 未完成项目不给相应分 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 50 |  |  |  |  |

| 山东省职业院校技能大赛检验检疫技术赛项 生物化学和免疫学检验-血清总蛋白测定+乙肝病毒表面抗体检测评分标准（高职组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血清总蛋白测定（50分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 考核内容 |  |  | 分值 | 扣分标准 |  |  | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| 1 | 准备工作 （准备结束后举手报告开始计时） | 正确在试卷上书写（场号+工位号+标本号+日期）；报告参赛项目及工位号，语言清晰流畅 |  |  | 2.5 | 漏缺一项扣0.5分。（0.5分分值不再细分扣分，下同） |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签号 |  |  |  | 漏缺某一项 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 仪表端庄、头发符合要求 |  |  |  | 仪表、着装不整 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 器材检查：试管4只、试管架1个、5～50μl移液枪1支及配套枪头、枪头盒、刻度吸管1ml、2ml各1支、洗耳球、签字笔、记号笔、胶水、计时器1个、半自动生化分析仪、恒温水浴箱 试剂检查：总蛋白标准液、双缩脲试剂、生理盐水；血清样本1份（各试剂已分装，盛放于试剂瓶） |  |  |  | 1．缺选或多选或台面凌乱。 2．准备阶段将移液枪调至所需量程 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2分钟内完成准备工作，到时即视为比赛开始（以裁判计时为准） 准备时间超过2min扣分 |  | 0.5 |  |  |  |
| 2 | 操作 | TP测定 ①试管3支编号 ②空白管加生理盐水25μl ③标准管加蛋白标准液25μl ④测定管加血清25μl ⑤各管分别加双缩脲试剂2.0ml ⑥各管置37℃水浴保温10分钟，取出上机测定并打印结果 |  |  | 3.5 | 试管无编号 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 空白管未加生理盐水 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 标准管未加蛋白标准液 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 测定管未加血清标本 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 加液量不准 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 加错液 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水浴时间不准确 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 移液枪的使用 |  |  | 2.5 | 枪头混用 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 枪头液体未排尽 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 移液枪用完未退除枪头 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 用完未调至最大量程 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 调枪速度过快 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 刻度吸管的使用 |  |  | 2 | 液体吸入洗耳球 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 读数时吸管液体内有气泡 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 读数时视线未与凹液面平行 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 刻度吸管内的剩余液体未倒入废液桶 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 恒温水浴箱使用 |  |  | 1 | 水浴箱温度无核对（不必调节） |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水浴时不盖水浴箱盖 |  | 0.5 |  |  |  |
| 3 | 半自动生化分析仪的使用 | ①项目测定前按仪器要求清洗管路 ②选择项目测定程序 ③按照程序要求，正确选择运行指令 ④准确吸取测试液量 ⑤参数选择或输入错误 ⑥项目测定完毕，清洗管路 ⑦机器复位到待机状态 |  |  | 8.5 | 测定前未按要求清洗管路 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 测定程序选择错误 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运行程序指令执行错误，或者自行更改、中止运行指令 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 吸取液量不准确 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 未清洗管路 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 测定完，未复位到待机状态 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TP 测定 参数 查看 | 项目名称选错 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 测定波长选错 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 延迟时间未按要求设定 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 吸液量未按要求设定 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检测方法未按要求设定 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 试管剩余液体未倒入废液桶（机器排出废液由工作人员赛后一并处理） |  | 0.5 |  |  |  |
| 4 | 结果报告 | 打印结果选手、评委签字，报告单填写正确、完整并与打印结果一致 |  |  | 1 | 结果填写不规范、无单位或单位不正确 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 结果 计分方法 | 项目结果得分总分为25分； 结果得分计算： 测定结果乘以相对误差：（δ）＝(︱X－T︱/T) （X为测定值，T为靶值），并根据误差计算结果分值 |  |  | 25 | 扣分方法： ①测定结果的相对误差δ≤60％者，按如下进行计分： 满分25分。乘以其相对误差（δ） ②结果δ＞60％，不得分 |  | 25 |  |  |  |
| 6 | 文明操作 | 操作结束清理工作台、物品放到指定位置 |  |  | 3 | 不清理、物品没放到指定位置 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 医疗垃圾分类放入指定污物缸、锐器盒、垃圾回收桶，消毒台面 |  |  |  | 垃圾未分类放置，未整理、消毒实验台面 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 保护器材 |  |  |  | 损坏器材 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 生物安全防护 |  |  |  | 划伤,液体外流,吸量管、移液枪直接置于实验台面或跌落 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 实验后手的消毒 |  |  |  | 实验后未消毒手部 |  | 0.5 |  |  |  |
| 7 | 总体印象 | 安全，规范，流畅，完成质量好 |  |  | 1 | 从生物安全，规范操作，完成质量等方面酌情考虑 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 完成时间 | 规定时间到，要立即终止比赛，未完成的操作不给相应分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 50分 |  | 总扣分 |  |  |  |  |  |
| 操作用时 |  |  |  |  |  | 总得分 |  |  |  |  |  |

乙肝病毒表面抗体检测（ELISA）（50分）

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |  | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 （报告参赛项目及工位号） | 正确在试卷上书写（批次及组号+工位号+标本号+日期）；报告参赛项目及工位号，语言流畅清晰 | 3 | 漏缺一项（缺一项或一项有错扣0.5分，0.5分分值不再细分扣分，下同），不报告扣1分 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 仪表端庄、头发符合要求，着白大衣、帽、口罩、手套并按要求佩戴参赛签号 |  | 仪表、着装不整、漏缺某一项 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 选择并合理摆放实验器材、试剂及标本 |  | 工作台面凌乱、漏项、摆放顺序错误 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 准备时间不能动的实验器材 |  | 取出反应板 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 调节加样枪 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 2分钟内完成准备工作 |  | 准备时间超过2分钟 | 0.5 |  |  |  |
| 2 | 反应板标记 | 在反应板上做好标记（阴性、阳性对照、标本号） | 1 | 未标记、标记错误（有一个就扣完） | 1 |  |  |  |
| 3 | 加待测标本 | 依次加入待测标本，3分钟内完成 | 4 | 调节加样枪速度过快 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加样姿势不正确（垂直角度<45°） | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不同标本未更换枪头 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加样出现气泡 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 标本加样顺序混乱 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 枪头触碰反应孔内壁 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加样时间超过3分钟 | 1 |  |  |  |
| 4 | 加酶结合物 | 每孔滴加1滴，空白孔不加，充分混匀后放置37℃水浴箱中避光孵育30分钟 | 5 | 滴加前试剂未混匀 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未弃1滴 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滴瓶未垂直 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 试剂重加、漏加或顺序错误 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 在空白孔滴加试剂 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滴加试剂后未充分混匀 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未贴封板膜或顺序错误 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 孵育时间过长或过短 | 1.5 |  |  |  |
| 第一次孵育开始时间： |  |  |  | 第一次孵育结束时间： |  |  |  |  |
| 5 | 洗板 | 取出反应板，弃液，拍干。每孔注满洗涤液，静置5秒后弃液、甩干。重复洗涤5次，拍干 | 9 | 未弃液，未拍干 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 洗涤液未注满或溢出（1次有未注满或溢出现象扣0.5分） | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未静置5秒（1次扣0.5分） | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未洗涤5次（1次扣0.5分） | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 在滤纸同一位置扣板 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌面有液体残留 | 0.5 |  |  |  |
| 6 | 加显色剂 | 每孔先后加显色剂A、B各1滴，充分混匀，放置37℃水浴箱中避光孵育10分钟 | 4 | 试剂重加、漏加或顺序错误 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滴加前未混匀滴瓶 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滴瓶未垂直 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 液体未弃去1滴 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滴加试剂后未充分混匀 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 孵育时间过长或过短 | 1.5 |  |  |  |
| 第二次孵育开始时间： |  |  |  | 第二次孵育结束时间： |  |  |  |  |
| 7 | 终止反应 | 加终止液1滴，混匀 | 2 | 试剂重加、漏加或顺序错误 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滴加前未混匀滴瓶 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 液体未弃去1滴 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 滴瓶未垂直 | 0.5 |  |  |  |
| 8 | 酶标仪读数 | 正确使用酶标仪 | 1 | 设置参数不正确或看不清 | 1 |  |  |  |
| 9 | 数据记录、计算与报告 | 公式正确，报告完整，检测结果正确，相对误差小。（无结果此项分值全扣） | 11 | 阴性对照OD值大于0.080 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阳性对照OD值小于1.000 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 临界值质控S/CO小于1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 标本OD值偏离靶值15%以上 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | CUT-OFF值公式或计算不正确 | 1 |  |  |  |
| 10 | 结果 | 结果准确度 | 7 | 无结果或结果错误（7个标本，错一个扣1分，扣完为止） | 7 |  |  |  |
| 11 | 文明操作 | 用过医疗垃圾（一次性枪头、吸水纸、酶标板架、封板膜）分类放入医疗废物桶、锐器盒和普通污物桶 | 2 | 医疗垃圾分类未分类放置 或放置错误 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 生物安全防护 |  | 划伤手，液体外流 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 实验后消毒手 |  | 实验后未消毒手 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 操作结束清理工作台、物品放到指定位置 |  | 不清理、物品没放到指定位置 | 0.5 |  |  |  |
| 12 | 总体印象 | 安全，规范，流畅，完成质量好 | 1 | 从生物安全，规范操作，完成质量等方面考虑漏缺一项 | 2 |  |  |  |
| 13 | 完成时间 | 不延时，规定时间到就终止比赛 |  | 规定时间到就终止比赛，未完成项目不给相应分值 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 50 | 总扣分 |  |  |  |  |
| 选手操作时间 |  |  |  | 总得分 |  |  |  |  |

（三）评分方式

1.理论知识竞赛成绩

本项目设裁判人员8人，每个考场设2位裁判员。采用机考形式考试，参赛选手登录答题系统并核实个人信息后限时完成答题，系统自动评分；理论知识卷面满分为100分。项目裁判长汇同现场裁判实时汇总各赛位号的成绩，经复核无误，由裁判长、监督仲裁人员签字确认。

2.形态学竞赛成绩

观赛计算机中展示标本图片，在对应题号中填上图片指示的形态名称，共100题，每题1分，共100分。图片放大倍数没有特别说明的，默认10×100，在25秒内正确写出每张图片相对应的名称，完成时间42分钟。本项目设裁判人员不少于8人，每个机房设2位裁判员。项目裁判长汇同现场裁判实时汇总各赛位号的成绩，经复核无误，由裁判长、监督仲裁人员签字确认。

3.核心技能操作成绩

技能竞赛各项目成绩采用百分制。操作考核成绩为操作过程评分、操作结果评分、操作结果、操作时间、职业素养之和。每个竞赛项目，每个赛位配备不少于2位裁判员。采用过程评分与客观评分相结合。由2名评审裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量和文明操作情况，按照评分标准独立实施过程评判，裁判给分之和的算术平均值（保留小数点后两位数）为该选手技能操作得分，技能操作得分加结果得分为该项目得分。参赛选手的成绩由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认。

4.比赛总成绩计算

本赛项最终得分按百分制计，即团队成绩满分为100分，其中，理论知识竞赛成绩占20%，形态学竞赛成绩占20%，核心技能操作成绩占60%。团队总分=（理论知识竞赛总成绩*1/3+形态学竞赛总成绩*1/3+核心技能操作总成绩）÷5。

5.竞赛名次排定方式

按团体总成绩高低排定。总成绩相同者，以核心技能操作成绩高者为先，核心技能操作成绩相同时，按比赛完成时间短者为先。在比赛过程中，有舞弊行为者，将取消其参赛项目的名次和得分。

6.成绩审核方法

每位现场执裁裁判对所赋分数要认真审核。核分裁判对现场裁判的赋分进行二次审核。裁判长对所有成绩负总责。为保障成绩评判的准确性，监督仲裁组对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不低于15%。监督仲裁组须将复检中发现的错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，则认定为非小概率事件，裁判组须对所有成绩进行复核。

7.成绩公布方式

计分员将解密后的各参赛队伍竞赛成绩进行汇总制表，经总裁判长、监督仲裁组长签字后在指定地点，以纸质形式向全体参赛队进行公示。公示无异议后，经裁判长、监督仲裁组长在成绩单上签字确认。

8.裁判人员资格建议

熟悉检验检疫技术专业，具有丰富的工作经验和良好的职业道德。裁判人员应包括中华医学会检验医学分会委员、省市级检验分会委员、三级综合医院的临床检验专家和院校检验教育专家，优先选择所在院校无参赛选手的院校教师担任裁判，使其具有一定的代表性和广泛性。

| 裁判类型 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 专业技术职称 （职业资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裁判长 | 医学检验（技术）专业、临床检验诊断学等相关专业 | 1.具有良好的职业道德和心理素质，责任心强 2.从事赛项所涉及专业（职业）相关工作10年以上，且具备深厚的专业理论知识和很高的实践技能水平 3.熟悉职业教育和大赛工作，具有丰富的省级以上和全国性行业技能大赛执裁经验 4.有较强的组织协调能力和临场应变能力 | 原则上具有与本赛项所涉专业相关的正高技术职务 | 1 |
| 裁判员 | 医学检验（技术）专业、临床检验诊断学等相关专业（包括加密裁判2 人、统分裁判1人） | 1.具有良好的职业道德和心理素质，责任心强 2.从事赛项所涉及专业（职业）相关工作5年以上，且具备深厚的专业理论知识和较高的实践技能水平 3.熟悉职业教育和大赛工作，具有省级或行业技能竞赛执裁经验 4.有较强的组织协调能力和临场应变能力 | 原则上应具有副高及以上技术职务（或主任技师、副主任技师） | 11 |
| 裁判、仲裁人数 | 12 |  |  |  |

（四）奖项设置

1.学生获奖：本赛项只设团体奖。团体奖依据各参赛队的团体总成绩进行排序排名，设一等奖（10%）、二等奖（20%）和三等奖（30%），颁发荣誉证书，证书上应注明参赛选手和指导教师姓名。

## 2.优秀指导教师奖：对获团体一等奖的参赛团队的所有指导老师进行单独表彰，并颁发优秀指导教师证书。

## 十二、赛场预案

竞赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告大赛执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会办公室，事后执委会应向组委会报告详细情况。

## （一）管理方面

1.加强领导，健全组织，强化安全重要性，完善各项措施落实。

2.对参赛选手进行安全教育。

3.注意食品安全与水的安全，关注天气状况，必要时备好雨伞或雨衣。

4.赛场配有安保人员，禁止无关人员进入赛场。

5.遭遇突发火灾时，现场第一发现人、防火责任区责任人应迅速向大赛安全防火委员会报告，向消防部门119报警。信息发布组第一时间向上级领导部门通报情况。通知应急处理小组在最快时间内到达事故现场，分楼层按照安全指示标记有序疏散人员，协助火场人员迅速有序逃生。

6.赛场指定区域配备救护车和医护人员以及相应的药品，现场不能处理的及时送 120 急救中心。

## （二）赛事应急

1.物品耗材紧缺应急 对参赛选手备赛中客观上出现所需备赛物品数量不足或结构性紧缺时，现场组工作人员需从备用物品库中及时取出备用物品和耗材，保证选手备物所需。

2.赛事过程出现问题应急 竞赛过程中如果竞赛纸质材料出现缺页、字迹模糊等异常现象，参赛选手应第一时间举手示意，裁判长确认后回应处理。对竞赛过程中出现的问题，如参赛选手使用设备、工具的方法明显错误、个人信息泄露等，且会直接影响到选手的操作得分时，由裁判组现场及时制止，报裁判长同意后停止参赛选手本操作项目比赛。

3.赛后出现问题应急 对参赛选手竞赛后出现的不正常现象，如精神颓废、情绪低落等，及时给予心理疏导，并告知领队及指导老师时刻关注，避免不必要的意外发生。

4.其他方面 因停电、停水和非人为因素造成设备故障，经裁判长确认后，参赛选手可暂停比赛，视解决情况所需时间长短，决定延续或调整比赛时间。

## （三）赛项安全

1.赛项安全管理 竞赛所涉器材、设备均符合国家有关安全规定。赛项执委会将在赛前对本赛项全体裁判员、工作人员进行安全培训，并制定专门方案保证比赛命题、赛题保管、发放、回收和评判过程的安全。

2.竞赛环境安全管理 赛项执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。承办院校提供保障应急预案实施的条件。赛项执委会会同承办院校制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。大赛期间，赛项承办院校在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。在参赛选手进入赛位，赛项裁判工作人员进入工作场所时，赛项承办院校负责提醒、督促参赛选手、赛项裁判工作人员严禁携带通讯、照相摄录设备，禁止携带未经许可的记录用具。另外，开、闭幕式现场入场时，各参赛队要自觉服从工作人员的引导，有序进入并按指定位置就坐；离场时，服从工作人员指挥，有序分批退场，如有局部拥挤，请保持平稳情绪慢行，防止拥挤和踩踏。

3.生活条件保障 比赛期间，由赛事承办院校统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办院校尊重少数民族参赛人员的宗教信仰及文化习俗，根据国家相关的民族、宗教政策，安排好少数民族参赛选手和教师的饮食起居。比赛期间安排的住宿地具有宾馆、住宿经营许可资质。

4.医疗救护保障 在赛场设置医疗工作站，备齐急救物品和相应药品。配备医生、护士等医疗救护专业人员，能够对选手、裁判、专家及工作人员等的突发紧急健康问题开展有效救护工作。

## 十三、申诉与仲裁

大赛采取二级仲裁机制。赛项设赛项仲裁工作组，大赛执委会设仲裁委员会。各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。申诉主体为参赛队领队。申诉启动时，领队向赛项仲裁工作组递交亲笔签字同意的书面申诉报告。申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

提出申诉的时间应在竞赛结束后（选手赛场竞赛内容全部完成）2小时内，超过时效不予受理。赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由市（高职院校）领队向仲裁委员会提出申诉。仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。申诉方可随时提出放弃申诉。

十四、竞赛观摩

1.根据竞赛场地情况设观摩区。原则上竞赛场内不设观摩区。

2.观摩区用高清大屏幕或投影设备现场直播赛场内竞赛状况。

3.公开观摩时间，观摩参赛选手比赛。

4.在观摩区内要遵守大赛纪律和承办校纪律要求。

十五、竞赛直播

1.赛场内部置无盲点录像设备，利用现代网络传媒技术对赛场（除抽签加密外）的全部比赛过程直播，包括赛项的比赛过程、开闭幕式，对现场优秀选手、优秀指导教师采访等环节。通过采访专业人士和裁判员点评视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。

2.利用多媒体技术及设备录制视频资料，记录竞赛全过程（除抽签加密外），为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料，赛后制作课程流媒体资源。

十六、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.所有参赛选手、指导教师、领队往返的交通费、食宿费及保险费等参赛院校自理。

2.各省参赛队由领队、指导教师和参赛选手组成，由省级教育行政部门指定领队带队，否则不予接洽。

3.领队应由各省（自治区、直辖市）教育行政主管部门审核后推荐，各省（自治区、直辖市）教育行政主管部门应对领队进行相关制度培训。领队负责组织本省（自治区、直辖市）参赛队参加各项赛事活动。领队应积极做好各省（自治区、直辖市）参赛队的服务工作，协调参赛队与赛项组织机构及承办院校的对接工作。领队须按时参加赛前领队会议，不得无故缺席。

4.领队负责申诉工作。参赛队认为存在不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及工作人员的违规行为等情况时，须由领队在该赛项竞赛结束选手成绩公布2小时内，向赛项监督仲裁组提交书面申诉材料。

5.领队应积极做好本省市参赛队文明参赛的教育与培训，引导和教育本省市参赛指导教师和学生正确对待参赛工作，积极配合赛项组织机构的工作。明确要求指导教师和参赛选手按制度规定的程序处理 比赛过程中出现的争议问题，不得利用比赛相关的微信群、QQ群等发表虚假信息和不当言论。

6.各参赛队的领队、指导教师可凭证件进入赛项直播室进行观摩。

（二）指导教师须知

1.指导教师必须是参赛选手所在学校的专兼职教师，每名选手限1名指导教师。指导教师一经确定原则上不得随意变更。

2.指导教师应该根据专业教学计划和赛项规程合理制定训练方案，认真指导选手训练，培养选手的综合职业能力和良好的职业素养，克服功利化思想，避免为赛而学、以赛代学。比赛期间对参赛选手进行日常管理等。

3.指导教师应该根据赛项规程要求做好参赛选手保险办理工作，并积极做好选手的安全教育。

4.指导教师参加赛项观摩等活动，不得违反赛项规定进入赛场，干扰比赛正常进行。

5.指导教师应自觉遵守大赛各项制度，尊重专家、裁判、监督仲裁及赛项承办单位工作人员。要引导和教育参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障，按照赛项指南规定和大赛制度进行申诉，不得在网络、微信群等各种媒体发表、传播有待核实信息和过激言论。对比赛过程中的争议问题，要按大赛制度规定程序处理，不得采取过激行为。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应该文明参赛，服从裁判统一指挥，尊重赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。如参赛选手因对裁判不服从而停止比赛，则以弃权处理。

2.参赛选手须严格遵守竞赛规程规定的安全操作流程，防止发生安全事故。

3.参赛选手应该爱护赛场使用的设备、仪器等，不得人为损坏比赛所使用的仪器设备。

4.参赛选手须严格按照规定时间进入候赛区和比赛场地，不允许携带任何竞赛规程禁止使用的电子产品及通讯工具，以及其它与竞赛有关的资料和书籍，不得以任何方式泄露参赛院校、选手姓名等涉及竞赛场上应该保密的信息。

5.参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障等，应向指导老师反映，由领队按大赛制度规定进行申诉。参赛选手不得利用比赛相关的微信群、QQ群等发表虚假信息和不当言论。

6.参赛选手统一着装进入赛场，不得在参赛服饰上作任何标识，不得佩戴装饰物、不得携带手机进入赛区。检录前选手须穿着白色圆领长袖T恤衫，黑色长裤；女生着白色护士鞋，男生着黑色皮鞋；选手不得佩戴装饰物，不得携带手机进入赛区。核心技能比赛中，加穿着承办校提供的白色隔离衣，戴一次性医用口罩、帽子等进行比赛。

7.参赛选手进入赛场须携带身份证、参赛证，不得携带其它任何物品，违规者取消本次比赛成绩。

8.参赛选手竞赛开始、终止时间由工作人员记录在案；比赛时间到，选手停止撰写或实操，按照要求离开竞赛区域。参赛选手提前结束竞赛并示意后，不得再进行任何操作。

9.赛场各类工作人员都统一佩戴由赛项执委会印制的相应证件，有问题可以询问工作人员。

（四）工作人员须知

1.赛场各类工作人员必须统一佩戴由赛项执委会印制的相应证件，着装整齐，进入工作岗位。

2.除赛项执委会成员、专家组成员、现场裁判、赛场配备的工作人员外，其他人员未经赛项执委会允许不得进入赛场。

3.新闻媒体人员等进入赛场必须经过赛项执委会允许，并且听从现场工作人员的安排和指挥，不得影响竞赛正常进行。